## Лист1
ПРОТОКОЛ №_____
поверки комплекта термопреобразователей сопротивления
Наименование заказчика:
Наименование ТС | Серийный номер | Рабочий диапазон температур, °С | НСХ | Класс допуска | Длина, мм | Тип | Результаты внешнего осмотра
Взлет ТПС | 1020885 | 0..180 | Pt500 | класс A | 50 | холодный | соответствует
Взлет ТПС | 1027484 | 0..180 | Pt500 | класс A | 50 | горячий | соответствует
Средства поверки:
Эталонный термометр ПТСВ-5-3, №1154, 3-го разряда
Эталонный термометр ПТСВ-5-3, №1170, 3-го разряда
Измерительная система АСПТ № 22534
Условия поверки:
Температура окружающей среды 22 °C
Атмосферное давление 747 мм.рт.ст.
Относительная влажность 76 %
Проверка электрического сопротивления изоляции ТС
|  |  |  | Сер. №1020885 |  | Сер. №1027484
Электрическое сопротивление изоляции, МОм |  |  |  | > 100 МОм |  | > 100 МОм
Данные измерений
|  | Эталонный термометр |  | Сер. №1020885 |  | Сер. №1027484
Температура, °С |  | -0,033 |  | - |  | -
Сопротивление ТС, Ом |  |  |  | 500,13687 |  | 500,17374
Откл. от НСХ, °С |  |  |  | 0,103 |  | 0,122
Расш. неопр. пов-ки, °С |  |  |  | 0,010 |  | 0,010
Допуск, °С |  |  |  | 0,150 |  | 0,150
Температура, °С |  | 49,985 |  | - |  | -
Сопротивление ТС, Ом |  |  |  | 596,52922 |  | 596,39233
Откл. от НСХ, °С |  |  |  | 0,222 |  | 0,293
Расш. неопр. пов-ки, °С |  |  |  | 0,010 |  | 0,010
Допуск, °С |  |  |  | 0,250 |  | 0,250
Вычисленное R0, Ом |  |  |  | 500,20064 |  | 500,23739
Вычисленное W100, Ом |  |  |  | 1,38245 |  | 1,38172
Заключение о годности:
Зав. №1020885 - удовлетворяет заданному классу допуска/удовлетворяет классу A
Зав. №1027484 - не удовлетворяет заданному классу допуска/удовлетворяет классу B
КТПР - основная погрешность КТПР не удовлетворяет заданным погрешностям
Дата: 14.08.2015 | [6 empty] | Поверитель ___________________