## Лист1
ПРОТОКОЛ №_____
поверки комплекта термопреобразователей сопротивления
Наименование заказчика:
Наименование ТС | Серийный номер | Рабочий диапазон температур, °С | НСХ | Класс допуска | Длина, мм | Тип | Результаты внешнего осмотра
Взлет ТПС | 1019860 | 0..180 | Pt500 | класс A | 70 | холодный | соответствует
Взлет ТПС | 1022430 | 0..180 | Pt500 | класс A | 70 | горячий | соответствует
Средства поверки:
Эталонный термометр ПТСВ-5-3, №1170, 3-го разряда
Эталонный термометр ПТСВ-5-3, №1154, 3-го разряда
Измерительная система АСПТ № 22534
Условия поверки:
Температура окружающей среды 22 °C
Атмосферное давление 747 мм.рт.ст.
Относительная влажность 76 %
Проверка электрического сопротивления изоляции ТС
|  |  |  | Сер. №1019860 |  | Сер. №1022430
Электрическое сопротивление изоляции, МОм |  |  |  | > 100 МОм |  | > 100 МОм
Данные измерений
|  | Эталонный термометр |  | Сер. №1019860 |  | Сер. №1022430
Температура, °С |  | 99,973 |  | - |  | -
Сопротивление ТС, Ом |  |  |  | 684,80548 |  | 691,36141
Откл. от НСХ, °С |  |  |  | 4,042 |  | 0,588
Расш. неопр. пов-ки, °С |  |  |  | 0,011 |  | 0,011
Допуск, °С |  |  |  | 0,350 |  | 0,350
Температура, °С |  | -0,017 |  | - |  | -
Сопротивление ТС, Ом |  |  |  | 497,04126 |  | 500,74282
Откл. от НСХ, °С |  |  |  | 1,497 |  | 0,397
Расш. неопр. пов-ки, °С |  |  |  | 0,011 |  | 0,010
Допуск, °С |  |  |  | 0,150 |  | 0,150
Вычисленное R0, Ом |  |  |  | 497,07336 |  | 500,77540
Вычисленное W100, Ом |  |  |  | 1,37778 |  | 1,38068
Заключение о годности:
Зав. №1019860 - не удовлетворяет заданному классу допуска/не удовлетворяет ни одному классу допуска
Зав. №1022430 - не удовлетворяет заданному классу допуска/удовлетворяет классу C
КТПР - основная погрешность КТПР не удовлетворяет заданным погрешностям
Дата: 05.08.2015 | [6 empty] | Поверитель ___________________