## Лист1
ПРОТОКОЛ №_____
поверки комплекта термопреобразователей сопротивления
Наименование заказчика:
Наименование ТС | Серийный номер | Рабочий диапазон температур, °С | НСХ | Класс допуска | Длина, мм | Тип | Результаты внешнего осмотра
Взлет ТПС | 1135649 | 0..180 | Pt500 | класс A | 50 | холодный | соответствует
Взлет ТПС | 1032635 | 0..180 | Pt500 | класс A | 50 | горячий | соответствует
Средства поверки:
Эталонный термометр ПТСВ-5-3, №1170, 3-го разряда
Эталонный термометр ПТСВ-5-3, №1154, 3-го разряда
Измерительная система АСПТ № 22534
Условия поверки:
Температура окружающей среды 22 °C
Атмосферное давление 747 мм.рт.ст.
Относительная влажность 76 %
Проверка электрического сопротивления изоляции ТС
|  |  |  | Сер. №1135649 |  | Сер. №1032635
Электрическое сопротивление изоляции, МОм |  |  |  | > 100 МОм |  | > 100 МОм
Данные измерений
|  | Эталонный термометр |  | Сер. №1135649 |  | Сер. №1032635
Температура, °С |  | 99,975 |  | - |  | -
Сопротивление ТС, Ом |  |  |  | 682,56916 |  | 690,11229
Откл. от НСХ, °С |  |  |  | 5,222 |  | 1,249
Расш. неопр. пов-ки, °С |  |  |  | 0,011 |  | 0,011
Допуск, °С |  |  |  | 0,350 |  | 0,350
Температура, °С |  | -0,017 |  | - |  | -
Сопротивление ТС, Ом |  |  |  | 497,29912 |  | 502,65733
Откл. от НСХ, °С |  |  |  | 1,364 |  | 1,377
Расш. неопр. пов-ки, °С |  |  |  | 0,011 |  | 0,011
Допуск, °С |  |  |  | 0,150 |  | 0,150
Вычисленное R0, Ом |  |  |  | 497,33140 |  | 502,68999
Вычисленное W100, Ом |  |  |  | 1,37255 |  | 1,37293
Заключение о годности:
Зав. №1135649 - не удовлетворяет заданному классу допуска/не удовлетворяет ни одному классу допуска
Зав. №1032635 - не удовлетворяет заданному классу допуска/не удовлетворяет ни одному классу допуска
КТПР - основная погрешность КТПР не удовлетворяет заданным погрешностям
Дата: 05.08.2015 | [6 empty] | Поверитель ___________________