Карта программирования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройки |  |  |  |  | «Значение» |
| Вычислитель |  |  |  |  |  |
|  | Т опроса |  |  |  | «период» |
|  | Размерности | Ед. измер. Q |  |  | л/мин |
|  |  | Ед. измер. V |  |  | м3 |
|  | Системные параметры | Установка часов | Дата |  | xx.xx.xx |
|  |  |  | Время |  | xx.xx.xx |
|  |  |  | Контрактное время | Конт. Час | xx |
|  |  |  |  | Конт. день | xx |
|  |  |  | День недели |  | «Наименование» |
|  |  |  | Время |  | «Зимнее» |
|  |  |  | Режим |  | «Нет перевода» |
|  |  |  | Время перевода | Режим | «Нет перевода» |
|  |  |  |  | Зимнее время |  |
|  |  |  |  | Летнее время |  |
|  |  | Настройка связи | Адрес | Сетевой адрес | 1 |
|  |  |  | Скорость | Значение | 19200 |
|  |  |  | Задержка | Задержка ответа, мс | 20 |
|  |  |  | Пауза | Пауза между байтами, мс | 16 |
|  | Настройки периферии | Универс. Выход 0 | Тип |  | «Импульсный» |
|  |  |  | Настройка | Параметр | V+ |
|  |  |  |  | КР. имп/л | 37,7173462 |
|  |  |  |  | Расчет КР. | «Команда» |
|  |  |  |  | QВП | 2263 л/мин |
|  |  |  |  | τ. мс | 500 |
|  |  |  |  | Актив. Ур. | Высокий |
|  |  |  |  | Состояние | Исправен |
|  |  |  |  | Ошибки | Без ошибок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Токовый выход 1(2) | Диапазон |  | «Значение» |
|  |  |  | Параметр |  | «Обозначение» |
|  |  |  | QВП =м3/час |  | xxx.xxx |
|  |  |  | QНП=м3/час |  | xxx.xxx |
|  |  |  | К фильтра |  | xx |
|  |  |  | Iтек. = мА |  | xx |
| Измеритель |  |  |  |  |  |
| Конфигурация | Настройки | Коэффициенты | Расход малый | Прямой поток |  |
|  |  |  |  | К+ | 6,203026 |
|  |  |  |  | Р+ | 1,976030 |
|  |  |  |  | Обратный поток |  |
|  |  |  |  | К- | 0,000000 |
|  |  |  |  | Р- | 0,000000 |
|  |  |  |  | Граница расхода |  |
|  |  |  |  | Мал.-ср | 100,00% |
|  |  |  | Расход средний | Прямой поток |  |
|  |  |  |  | К+ | 6,203026 |
|  |  |  |  | Р+ | 1,976030 |
|  |  |  |  | Обратный поток |  |
|  |  |  |  | К- | 0,000000 |
|  |  |  |  | Р- | 0,000000 |
|  |  |  |  | Граница расхода |  |
|  |  |  |  | Ср.-бол. | 100,00% |
|  |  |  | Расход большой | Прямой поток |  |
|  |  |  |  | К+ | 6,203026 |
|  |  |  |  | Р+ | 1,976030 |
|  |  |  |  | Обратный поток |  |
|  |  |  |  | К- | 0,000000 |
|  |  |  |  | Р- | 0,000000 |
|  |  | Настройки АБУР | Адаптивность |  | «Выкл» |
|  |  |  | От. Увел.=Qнаиб.% |  | 30,0 |
|  |  |  | Порог |  | 5,0 |
|  |  |  | Т. Вкл.=Qнаиб.% |  | 5,0 |
|  |  | Настройки ПТ | Алгоритм |  | «Команда» |
|  |  |  | Порог |  | 80% |
|  |  |  | Значение |  | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Калибровка |  | «Команда» |
|  | Настройки пользователя | Отсечки | По убыванию |  | 0,2%QНАИБ |
|  |  |  | По направлению |  | 0,2%QНАИБ |
|  |  | Настройки фильтров | Кф Q |  | 6,0 |
|  |  |  | Кф опоры |  | 6,0 |
|  |  | Рабочий диапазон | Верх. гр. л/мин |  | 2263,00 |
|  |  |  | Ниж. гр. л/мин |  | 0000,00 |
|  | Настройка связи | Адрес |  |  | 1 |
|  |  | Скорость |  |  | 19200 |
|  |  | Задержка |  |  | 20 |
|  |  | Пауза |  |  | 10 |
|  |  | Кол-во попыток |  |  | 3 |
|  | Параметры ПИ | Зав. ном. |  |  | 1501033 |
|  |  | DУ |  |  | 200мм |
|  |  | V наиб. |  |  | 12,00 м/с |
| Периферия ПИ | Настр. универ. вых. | Универс. Выход 1 | Тип |  | «Частотный» |
|  |  |  | Настройка | Связь | «Назначение» |
|  |  |  |  | Акт. ур. | «Значение» |
|  |  |  |  | FМАКС, Гц | 500 |
|  |  |  |  | FТЕК1, | xxx |
|  |  |  |  | FАВАР, | 700 |
|  |  |  |  | КР | 1 |
|  |  |  |  | Тест | «Команда» |
|  |  |  |  | FТЕСТ, | xxx.xxx |